## Identificación del Instrumento
IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO VERIFICADO | [15 empty] | Buenos Aires
|  |  | dia (n°) | mes (texto) | año (n°) |  | Fecha verificación: | 20 de octubre de 2025 | [7 empty] | Catamarca
|  | Fecha: | 20 | octubre | 2025 |  | Fecha vencimiento: | 20 de octubre de 2027
Número de O.T.: | 307-62136 | Localidad: | Santa Rosa de Conlara | [12 empty] | Chaco
VPE Nº: | 91997 | Provincia: | San Luis | [12 empty] | Chubut
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En el día de la fecha constituido el técnico autorizado que firma al pie de la presente, en la razón social que mas abajo se cita, procede a efectuar el control del instrumento de medición cuyas características se detallan, obteniéndose los resultados que corren agregados en planilla adjunta a la presente. | [15 empty] | Córdoba
[10 empty] | VERIFICACION PRIMITIVA | 2 |  |  |  |  | Corrientes
[10 empty] | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | 1 |  |  |  |  | Entre Ríos
[10 empty] | APROBACIÓN DE MODELO DE EFECTO LIMITADO | [5 empty] | Formosa
[10 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | Jujuy
[10 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | La Pampa
[10 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | La Rioja
Razón social (Propietario): |  | Ente Control de Rutas Provinciales | [7 empty] | PRIMITIVA DE INSTRUMENTO REPARADO A NUEVO | [5 empty] | Mendoza
Domicilio (Fiscal): | LAVALLE Y ARISTÓBULO DEL VALLE - ESQUINA, | [14 empty] | Misiones
Localidad: | San Luis |  |  | Provincia: | San Luis | [10 empty] | Neuquén
Tipo de Verificación: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  |  | Tolerancia: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | [10 empty] | Río Negro
Lugar propio de instalación del instrumento (*): |  | Zona de pesaje | [13 empty] | Salta
Domicilio (*): | Ruta 55 km 921 | [5 empty] | FALSE | [8 empty] | San Juan
Localidad (*): | Santa Rosa de Conlara |  |  | Provincia (*): | San Luis | [10 empty] | San Luis
(* si no coincide con la dirección fiscal) | [15 empty] | Santa Cruz
Instrumento verificado: | Balanza para pesar camiones | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Santa Fe
Fabricante receptor: | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. | Indicador: | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. | Tipo: | electrónica | [10 empty] | Santiago del Estero
Marca: Receptor: | BIANCHETTI |  |  | Indicador: | BIANCHETTI | [10 empty] | Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Modelo: Receptor: | TruckTRONIX 8020 |  |  | Indicador: | PB 10.000 | [10 empty] | Tucumán
Nº serie: Receptor: | 23032015172 |  |  | Indicador: | 23032015173
Cód. ap. mod. Receptor: | BF.80-2172 |  |  | Indicador: | BF.60-1624
Origen Receptor | Argentina |  |  | Indicador: | Argentina |  |  |  | III | VERIFICACION PRIMITIVA | electrónica | 10 | SI | AUTOVERIFICACIÓN | VPR Nº:
Características metrológicas: máx= |  |  | 80000 | kg mín= | 1000 | kg |  |  | IIII | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | mecánica | 20 | NO | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | VPE Nº:
e= | 20 | kg dd=dt= | 20 | kg clase= | III |  | dd=dt= |  |  | APROBACIÓN DE MODELO DE EFECTO LIMITADO | híbrida | 0.1 |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
N° de Aprobación de Modelo: | 237/2010 |  |  | Indicador: | 607/1999 |  |  |  |  | PRIMITIVA DE INSTRUMENTO REPARADO A NUEVO |  | 1 |  | VERIFICACIÓN PRIMITIVA APROBACIÓN MODELO ÚNICO | VPR Nº:
Fecha de Aprobación de Modelo: | 8 de abril de 2010 |  |  | Indicador: | 20 de mayo de 1999
Identidad del solicitante: (Razón social que solicita la OT y VPE) | Acarayé S.A. | [5 empty] | Balancero 0 | 123
CUIT del solicitante: (Razón social que solicita la OT y VPE) | 30-70790202-3 | [5 empty] | Balancero 1 | 456
Situación legal del instrumento: | [6 empty] | EP Martinelli S.A.S. | 3-071679479-9 |  |  |  | 2 |  | DECLARACIÓN CONFORMIDAD - AUTOVERIFICACIÓN
Posee declaración de conformidad / certificado de autoverificación: |  |  |  |  | NO |  | Acarayé S.A. | 30-70790202-3 |  |  |  | 0.5 |  | DECL. DE CONFORMIDAD / VER. PERIÓDICA
Posee certificado de verif. primitiva / aprob. de modelo de una única unidad: |  |  |  |  | NO |  | Básculas Guitart | 34-50083873-3 | [5 empty] | VERIF. PRIM. INSTRUM. REPARADO A NUEVO
Posee certificado de verificación periódica: |  |  |  |  | NO |  | Básculas Latorre S.A | 30-50083873-2 | III | 50 |  |  |  | VER. PRIM. AP. MOD. ÚNICO / VER. PERIÓDICA
Se adjunta copia de alguno de los certificados: |  |  |  |  | SI |  | Básculas Casado S.R.L.. | 30-71107332-5 | IIII | 10 |  |  |  | VERIFICACIÓN PRIMITIVA
De cual (número/s): |  |  |  |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |  | S.P.I S.R.L.. | 30-71487341-1 | Balanza para pesar camiones |  |  |  | 1
[7 empty] | Laureano Reinaldy | 4 | Balanza para pesar vagones |  |  |  | 1
Observaciones: | [6 empty] | Moretti Servicios S.R.L.. | 30-71193913-6 | Balanza para pesar vehículos por ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
La validez del Certificado de Verificación Periódica es de un año a partir de la fecha arriba indicada. | [6 empty] | Básculas GaMa S.R.L.. | 30-68050265-6 | Balanza para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[7 empty] | Fulcrum S.R.L. | 30-67500945-3 | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
[7 empty] | Fernandez Omar Alcides | 8 | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[7 empty] | El Balancero S.R.L.. | 30-59997436-5 | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
[9 empty] | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[7 empty] | Latorre Pesaje S.R.L. | 30-70780171-5 | Balanza para pesar camiones y vagones |  |  |  | 1
Descripción del instrumental de control empleado durante la verificación: | [6 empty] | Básculas Magnino S.R.L. | 30-70901540-7 | Balanza de plataforma |  |  |  | 1
[7 empty] | Raul Raimonda y Cia S.R.L. | 30-6739971-8 | Balanza tipo tolva |  |  |  | 1
[7 empty] | Pagano y Kopaitich S.R.L.. | 30-67398951-5 | Balanza de carga directamente suspendida (de gancho) |  |  |  | 1
[7 empty] | Cardinal Scales S.A.S. | 30-71630188-1
[7 empty] | Sahilices Hnos S.R.L. | 30-68552297-3
[7 empty] | Balancero 7 | 30-68552297-4
[7 empty] | Balancero 1 | 30-68552297-5 | 0
[7 empty] | Balancero 2 | 30-68552297-6 | 0
-------------------------------------------------------- |  |  |  | -------------------------------------------------------
Jaime Angel |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A. |  |  | por ejes unico receptor - 1=si - 0=no
Ente Control de Rutas Provinciales |  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI |  |  | por ejes dos receptores - 1=si - 0=no
Perito Oscar Alfredo GUILLÉN Programa de Metrología Legal I.N.T.I. oguillen@inti.gob.ar - TE 011-1533107309
Note on C14: datos de la constacia de CUIT
Note on C18: (*) ubicación del instrumento!!
Note on B31: Usuario: Número de disposción de AM que se baja del SOL.
Note on F31: Usuario: Número de disposición de AM que se baja del SOL
Note on B32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que de baja del SOL.
Note on F32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que se baja del SOL.
Note on B33: El listado está en la columna I completar los datos cuando sea necesario
Note on I33: Razón social del solicitante de la OT
Note on J33: CUIT corespondiente al solicitante de OT
Note on C44: Este dato no tiene impacto en las actas

## Datos de Ensayos
METROLOGÍA LEGAL. VERIFICACIÓN DE BALANZAS
| Atencion: Llenar sólo las celdas grises. Para borrar el contenido de una celda usar la tecla "delete" o "supr", nunca la barra espaciadora. | [19 empty] | VERIFICADOR | Documento | Carnet | Resolución N° | Datos de contacto
| Realizó | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | [17 empty] | JO | Téc. Grottola Ruben | D.N.I. N° 29.332.227 | 145 | 346/09 | grottola@inti.gob.ar 1133556773
| Carga de datos | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | [7 empty] | Coloque sus datos en columnas AC hasta AF | [9 empty] | GUIL | P.E. Oscar Alfredo GUILLÉN | D.N.I. N° 13.684.023 | 52 | 493/04 | oguillen@inti.gob.ar - TE 011-1533107309
[20 empty] | AV | Tco. Juan Carlos Avagnina | D.N.I. N° 24.988.160 | 42 | 283/04 | avagnina@inti.gob.ar - TE 011-1566509752
| Informe Número: | 307-62136 |  |  |  | Fecha de verificación: |  | 20 de octubre de 2025 | [11 empty] | SA | Tco. Cristian David SAKS | D.N.I. N° 31.134.998 | 212 | 493/04 | saks@inti.gob.ar - TE 011-1557294873
| Razón Social: | Ente Control de Rutas Provinciales | [17 empty] | PA | Tco. Marcelo Alejandro PAGOT | D.N.I. N° 27.188.890 | 138 | 493/04 | mpagot@inti.gob.ar - TE 011-1557281013
| Lugar de instalación: | LAVALLE Y ARISTÓBULO DEL VALLE - ESQUINA, | [17 empty] | BA | Tco. Marcelo Eduardo BAULIES | D.N.I. N° 25.921.560 | 59 | 268/05 | mbaulies@inti.gob.ar - TE 0351-158141793
| Localidad: | San Luis |  |  | Provincia: | San Luis | [13 empty] | LA | Ing. Enrique Daniel LAFON | D.N.I. N° 25.884.809 | 54 | 493/04 | elafon@inti.gob.ar - TE 011-1557272544
| Ubicación instrumento: | Zona de pesaje, Ruta 55 km 921, Santa Rosa de Conlara, San Luis | [17 empty] | FI | José Gabriel Figueroa | D.N.I. N° 24.982.875 | 56 | 493/04 | jfiguero@inti.gob.ar
| Fabricante: | BIANCHETTI |  |  | Indicador: | BIANCHETTI | [13 empty] | DE | Tco. Gabriel Hernán DENOT | D.N.I. N° 28.878.910 | 51 | 493/04 | gdenot@inti.gob.ar - TE 011-1557284370
| Modelo: | TruckTRONIX 8020 |  |  | Indicador: | PB 10.000 | [13 empty] | CO | Tco. Pablo Daniel CORNET | D.N.I. N° 29.551.535 | 122 | 493/06 | pcornet@inti.gob.ar - TE 011-1557279865
| Nº de serie: | 23032015172 |  |  | Indicador: | 23032015173 | [13 empty] | RO | Ing. Mariela ROVERI | D.N.I. N° 25.381.092 | 160 | 493/04 | maroveri@inti.gob.ar - TE 011-1560378645
| Código de aprobación: | BF.80-2172 |  |  | Indicador: | BF.60-1624 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | RO | Tco. German Victor ALEKNAVISIUS | D.N.I. N° 22.205.335 | 97 | 493/04 | agerman@inti.gob.ar TE: 0341 152 132372
| Tipo de Verificación: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  |  | Tolerancia: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | [13 empty] | RO | Tco. Leonardo Leonel PIEDRABUENA | D.N.I. N° 31.339.312 | 280 | 493/04 | lpiedrabuena@inti.gob.ar TE: 0341 153695196
| Instrumento Verificado: | Balanza para pesar camiones | [17 empty] | RO | Tco. Gonzalo Ignacio Arroyo | D.N.I. N° 35.051.221 | 240 | 493/04 | garroyo@inti.gob.ar TE: 0341 152297176
| Tipo de balanza: | electrónica |  |  |  | Clase: | III | [12 empty] | RO | Tco. Damián Alberto QUEVEDO | D.N.I. N° 30.612.654 | 227 | 493/04 | dquevedo@inti.gob.ar - TE: 0341 155 967156
| Min Div (kg, e)= | 20 | d (kg)= | 20 | Cap.Max (kg)= | 80000 | [13 empty] | RO | Tco. Ivan Alejandro PIASCIK | D.N.I. N° 31.182.999 | 233 | 493/04 | piascik@inti.gob.ar TE: 0342 154 731405
| Patrones (fabricante y modelo) | [18 empty] | RO | Ing. Gastón Alexix ZANUTTI | D.N.I. N° 22.280.226 | 232 | 493/04 | gzanutti@inti.gob.ar TE: 0342 155 494338
[21 empty] | Anl. Javier Leonardo Araujo | D.N.I. N° 21.618.342 | 430 | 364/15 | jaraujo@inti.gob.ar TE: 0379-154207685
[21 empty] | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | D.N.I. N° 24.705.518 | 96 | 519/05 | psiklosi@inti.gob.ar 2615774172
| Observaciones en general sobre la verificación, para incluir en el informe: | [19 empty] | Otro Técnico | D.U. 49123456 | 007 | 20/25 | quednosayde@inti.gob.ar
[5 empty] | N° de apoyos: |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 8 9 10 11 12
|  |  | indicador | [9 empty] | 6 5 4 3 2 1
Escriba INDICADOR en la ubicación correspondiente
|  | 6 7 8 9 10 | [10 empty] | 6 7 8 9 10
| Egreso |  | Receptor de Carga |  |  |  | Ingreso | [5 empty] | 5 4 3 2 1
|  | 5 4 3 2 1 | [10 empty] | 5 6 7 8
4 3 2 1
4 5 6
3 2 1
| Clase de Instrumento |  | Escalones
| I |  | Hasta |  | Error Máximo Tolerado | [7 empty] | 3 4
| II |  | 1000 | kg |  | ----------- | [6 empty] | 2 1
| III | <==== | 10000 | kg | e = | 20 | kg
| IIII |  | 40000 | kg | 2 e = | 40 | kg
| e = | 20 | 80000 | kg | 3 e = | 60 | kg
p
1 - VERIFICACIÓN DE LA INDICACIÓN DEL "CERO" DEL INSTRUMENTO (A.3.2.2. de la Resolución).
| El instrumento parte de cero: |  | SI
| Efecto máximo del dispositivo |  |  | NO SUPERA | el 4% | [17 empty] | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | 1
| “El efecto del dispositivo de puesta en cero debe ser como máximo igual al 4% de la cap máx ” | [21 empty] | VERIFICACION PRIMITIVA | 2
1 | 2 - MOVILIDAD - Instrumento de indicación o impresión : |  |  | DISCONTINUA | [18 empty] | DISCONTINUA | SUPERA | SI | 1
| MOVILIDAD | Carga aplicada en equilibrio (kg) | Indicación 1 (kg) | sobrecarga [1,4.dd] | Indicación 2 (kg) | Desplazamiento observado (kg) | ¿Movimiento visible? (SI/NO) | Cumple? |  |  | EMT (kg) | [11 empty] | CONTINUA | NO SUPERA | NO | 1
| Carga MÍNIMA | 1000 | 1000 | 28 | 1020 |  |  | SI |  |  | 20 | [11 empty] | ENA | X |  | 1
| Carga INTERMEDIA | 22000 | 22000 | 28 | 22020 |  |  | SI |  |  | 40
| Carga MÁXIMA | 43540 | 43540 | 28 | 43560 |  |  | SI |  |  | 60
3 - EXCENTRICIDAD
| Cantidad de apoyos: | 10
| Carga aplicada: | 6000 | kg
| Punto de control | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Sobrecarga (kg) | Valor Redondeado (kg) | Error max tolerado (kg) | Error verificado (kg) | ¿cumple? | Valores Iniciales (kg) | Diferencias Inicial-Final (kg)
| 1 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 2 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 3 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 4 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 5 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 6 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 7 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 8 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 9 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 10 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000
11
12
| cumple excentricidad | [5 empty] | N° de No cumplimientos | 0
|  |  |  | Suma Total de apoyos: | 60000 |  |  |  | 0
| e=dd= | 20 |  | Diferencia máxima entre apoyos: | 0
| 4.1 - FIDELIDAD I |  | Tolva | Vacío | Sentido | Ingreso | [9 empty] | Cargado | Ingreso
|  |  | Carga aproximada | 16900 | kg | [10 empty] | Vacío | Egreso
|  |  | Error tolerado: | 40 | kg
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 2 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 3 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 4 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 5 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
[7 empty] | Desvío Standard | 0 | Diferencia máx |  | 0
| cumple fidelidad | [8 empty] | Cumple? | 0
| 4.2 - FIDELIDAD II |  | Camión | Vacío | Sentido | Egreso
|  |  | Carga aproximada | 16900 | kg
|  | Error tolerado: |  | 40 | kg
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 2 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 3 | 0 | 10 | 0 | 16900 | 10 | 16900 | 0 | 10 | 0 | 16900
| 4 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 5 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
[7 empty] | Desvío Standard | 0 | Diferencia máx |  | 0
| cumple fidelidad | [8 empty] | Cumple? | 0
| 4.3 - FIDELIDAD III |  | Camión | Cargado | Sentido | Ingreso
|  |  | Carga aproximada | 36540 | kg
|  | Error tolerado: |  | 40
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 2 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 3 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 4 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 5 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
[7 empty] | Desvío Standard | 0 | Diferencia máx. |  | 0
| cumple fidelidad | [8 empty] | Cumple? | 0
| 4.4 - FIDELIDAD IV |  | Camión | Cargado | Sentido | Egreso
|  |  | Carga aproximada | 36540 | kg
|  | Error tolerado: |  | 40
| ciclo | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 2 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 3 | 0 | 10 | 0 | 39440 | 10 | 39440 | 0 | 10 | 0 | 39440
| 4 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 5 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
[7 empty] | Desvío Standard | 0 | Diferencia máx |  | 0
| cumple fidelidad | [8 empty] | Cumple? | 0
| 5 - LINEALIDAD | [8 empty] | Fidelidad Cumple? | 0
| Clase | III |  | Resolución "d" | 20
| Min (kg) | 1000 |  | Max (kg) | 80000
TEMPERATURA DE LA VERIFICACION
| Temperatura inicial(ºC) |  | 21.7 | Variación temp. (ºC): | 1
| Temperatura final (ºC) |  | 22.7
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Carga de redondeo (kg) | Indicación descendente (kg) | Carga de redondeo (kg) | Error de indicación ascendente (kg) | Error de indicación descendente (kg) | Histeresis (kg) | Error corregido por redondeo ascendente (kg) | Error corregido por redondeo descendente (kg) |  |  | Fuentes de incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | TOLERANCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
[13 empty] | RESOLUCIÓN | FIDELIDAD | PATRÓN | CARGA SUSTITUTA | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.025 | 0 | 11.5471 | ------- | 0
1 | 1000 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.025 | 0 | 11.5471 | 20 | 0
2 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.05 | 0 | 11.5474 | 20 | 0
3 | 4000 | 4000 | 10 | 4000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.075 | 0 | 11.548 | 20 | 0
4 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.1 | 0 | 11.5487 | 20 | 0
5 | 8000 | 8000 | 10 | 8000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.125 | 0 | 11.5497 | 20 | 0
6 | 10000 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.15 | 0 | 11.5509 | 20 | 0
7 | 12000 | 12020 | 10 | 12000 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.175 | 0 | 11.5523 | 40 | 0
8 | 14000 | 14020 | 10 | 14000 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.2 | 0 | 11.5539 | 40 | 0
9 | 16000 | 16020 | 10 | 16020 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.225 | 0 | 11.5558 | 40 | 0
10 | 18000 | 18020 | 10 | 18020 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.25 | 0 | 11.5578 | 40 | 0
11 | 20000 | 20020 | 10 | 20020 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20
12 | 22000 | 22020 | 10 | 22020 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20
13
14
15
16
17 | [14 empty] | 0.425 | 0
18 | [14 empty] | 0.45 | 0
19 | [14 empty] | 0.475 | 0
20 | [14 empty] | 0.5 | 0
21 | [14 empty] | 0.525 | 0
22 | [14 empty] | 0.55 | 0
23 | [14 empty] | 0.575 | 0
24 | [14 empty] | 0.6 | 0
25 | [14 empty] | 0.625 | 0
26 | [14 empty] | 0.65 | 0
27 | [14 empty] | 0.675 | 0
28 | [14 empty] | 0.7 | 0
29 | [14 empty] | 0.725 | 0
30 | [14 empty] | 0.75 | 0
31 | [14 empty] | 0.775 | 0
32 | [14 empty] | 0.8 | 0
33 | [14 empty] | 0.825 | 0
34 | [14 empty] | 0.85 | 0
35 | [14 empty] | 0.875 | 0
36 | [14 empty] | 0.9 | 0
37 | [14 empty] | 0.925 | 0
38 | [14 empty] | 0.95 | 0
39 | [14 empty] | 0.975 | 0
40 | [14 empty] | 1 | 0
41 | [14 empty] | 1.025 | 0
42 | [14 empty] | 1.05 | 0
43 | [14 empty] | 1.075 | 0
|  |  | Histéresis (kg) |  | 20
INICIO CARGA SUSTITUTA
| Peso inicial (kg) |  | 21560 |  |  | 21940 | 21936
| Error de indicación (kg) |  | 0 | REDONDEO (kg) | 6 | 14 | 16 | 2
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 5000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
| 21560 | 21560 | 0 | 10 | 21560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0 |  | 11.547 | 40 | 0
1 | 26560 | 26560 | 0 | 10 | 26560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0.125 |  | 11.5497 | 40 | 0
2 | 31560 | 31560 | 0 | 10 | 31560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0.25 |  | 11.5578 | 40 | 0
3 | 36560 | 36560 | 0 | 10 | 36560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0.375 |  | 11.5713 | 40 | 0
4 | 41560 | 41560 | 0 | 10 | 41560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0.5 |  | 11.5902 | 60 | 0
5 | 43560 | 43560 | 0 | 10 | 43560 | 0 | 5.7735 | 0 | 0.625 |  | 11.6145 | 60 | 0
6 | [8 empty] | 0.75
7 | [8 empty] | 0.875
[12 empty] | N° de No cumplimientos | 0
SEGUNDA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de indicación (kg) |  |  | REDONDEO (kg) | 10
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 5000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 7.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 10.1
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 11.1
12.1
| Para hacer más de 2 sustituciones deberá cumplir con el 0,2e (Balancero con 16000 kg de pesas) ó 0,3e (Balanceros con más de 22500 kg de pesas) | [10 empty] | N° de No cumplimientos | 0
TERCERA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de la balanza al pesar el camion (kg) |  |  | REDONDEO (kg)
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 4000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1
| #VALUE! | [7 empty] | 7.1
| #VALUE! | [7 empty] | 8.1
| #VALUE! | [7 empty] | 9.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
[12 empty] | N° de No cumplimientos | 0
CUARTA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de la balanza al pesar el camion (kg) |  |  | REDONDEO (kg)
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
[5 empty] | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
10.1
10.1
[12 empty] | N° de No cumplimientos | 0
Note on D39: Colocar: INGRESO o EGRESO
Note on J39: Idem: INGRESO o EGRESO
Note on E68: Carga Aplicada: En caso que la carga utilizada para este ensayo difiera del cociente entre Máx./Cant. Apoyos, ingrese el valor manualmente.
Note on G69: Sobrecarga: Ingrese el valor de carga (en múltiplos de 1/10 d) que provoca el cambio de indicación. El ingreso de estos valores es optativo para VPE y mandatorio para VPR
Note on D196: Mariela: se muestra el el valor nominal de la carga sustituta, teniendo en cuenta el error de indicación que arrastramos
Note on F208: Mariela: idem: se toma la indicación luego de ajustar para que salte con la misma sobrecarga que en la etapa anterior.
Note on F209: Mariela: Idem: se toma el último valor de la columna F de la etapa anterior
Note on H209: Mariela: Idem: sobrecarga con la cual salta la indicación al finalizar la etapa anterior

## Acta Verificación
#VALUE! |  | En la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre de 2025, en virtud de la solicitud presentada por la firma Ente Control de Rutas Provinciales, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe
, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el Decreto Reglamentario N° 960/2017, la Resolución Nº 611/2019 y sus modifiatorias, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en Ruta 55 km 921, siendo recibido por quien acredita ser Jaime Angel; D.N.I. Nº 41819858, quien se desempeña en la firma como operario de báscula y suscribe este instrumento en prueba de conformidad.
A continuación se deja constancia que se verificó la concordancia con el modelo aprobado y se realizaron los ensayos de fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 23032015172, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 23032015173, código de aprobación de modelo BF.60-1624;
características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, comprobando que los mismos cumplen con los requisitos de la verificación encomendada.
Completada la presente verificación se cierra el acto, comprometiéndose el I.N.T.I. a emitir el informe previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias en tiempo y forma, firmando como constancia el agente verificador y Jaime Angel por la firma Ente Control de Rutas Provinciales.
Del presente se suscriben dos (2) ejemplares de igual tenor, quedandosé uno en su poder Jaime Angel por la firma visitada.
ACTA DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA
N° O.T.: 307-62136 VPE Nº: 91997 |  | Completar datos en celdas J18; K19; K20 y K21 | [6 empty] | DATOS DEL AGENTE VERIFICADOR | TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE
En la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre de 2025, en virtud de la solicitud presentada por la firma Ente Control de Rutas Provinciales, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el Decreto Reglamentario N° 960/2017, la Resolución Nº 611/2019 y sus modifiatorias, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en Ruta 55 km 921, siendo recibido por quien acredita ser Jaime Angel; D.N.I. Nº 41819858, quien se desempeña en la firma como operario de báscula y suscribe este instrumento en prueba de conformidad. |  | 15:00 |  |  | Hora de finalización de la tarea |  |  | Nombre | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | D.N.I.
|  |  | Jaime Angel |  | Responsable de la firma (QUIEN SE HACE CARGO) |  |  | Tipo y Nº Doc. | D.N.I. N° 24.705.518 | L.E.
|  | D.N.I. | 41819858 |  | Tipo y Nº documento del Responsable |  |  | Carnet Nº | 96 | L.C.
|  | e-mail - TE | angeljaime809@gmail.com |  | contacto del Responsable |  |  |  |  | C.I.
|  | operario de báscula |  |  | Cargo dentro de la firma |  |  | Resolución habilitante | 519/05 | Pasaporte
|  | Ruta 55 km 921 |  |  | Lugar de Ubicación del instrumento (automático)
|  | Zona de pesaje de |  |  | Nombre específico del lugar del instrumento (automático) |  |  |  |  | e-mail - TE
|  | informe | certificado | certificado
|  | previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias | previsto por el punto 13 de la Resolución SCT Nº 49/03 | previsto por el punto 13 de la Resolución SCT Nº 49/03
|  | 1 del Cap. I y 1 del Cap. III | certificado | certificado |  | TIPOS DE COMPONENTES DE LA BALANZA
|  | 1 del Cap. III del Anexo I | certificado | certificado
|  | 6 | FALSE | b) |  | PLATAFORMA | INDICADOR
|  |  | FALSE | dos (2) |  |  | electrónico
A continuación se deja constancia que se verificó la concordancia con el modelo aprobado y se realizaron los ensayos de fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 23032015172, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 23032015173, código de aprobación de modelo BF.60-1624; características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, comprobando que los mismos cumplen con los requisitos de la verificación encomendada. |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
ENSAYOS EFECTUADOS
fidelidad
, excentricidad
Completada la presente verificación se cierra el acto, comprometiéndose el I.N.T.I. a emitir el informe previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias en tiempo y forma, firmando como constancia el agente verificador y Jaime Angel por la firma Ente Control de Rutas Provinciales. | [5 empty] | , movilidad
, errores de indicación
y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero
Del presente se suscriben dos (2) ejemplares de igual tenor, quedandosé uno en su poder Jaime Angel por la firma visitada. | [5 empty] | fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero
Jaime Angel | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Ente Control de Rutas Provinciales | Programa de Metrología Legal - INTI
angeljaime809@gmail.com

## Acta Precintos
ACTA DE PRECINTADO
En las Balanzas tipo Electronicas se debe precintar en:
Fecha: | 20 de octubre de 2025 | [5 empty] | Cabezal electrónico
Objeto: | Balanza para pesar camiones | [5 empty] | Cajas de ecualización
Fabricante / Importador: |  | Receptor: | BIANCHETTI |  | Indicador: | BIANCHETTI | Celdas de carga
Modelo: |  | Receptor: | TruckTRONIX 8020 |  | Indicador: | PB 10.000 | Cableado
Número de Serie: |  | Receptor: | 23032015172 |  | Indicador: | 23032015173
Cód. de aprob. de modelo: |  | Receptor: | BF.80-2172 |  | Indicador: | BF.60-1624
Propietario o Permisionario: |  | Ente Control de Rutas Provinciales
N° O.T.: 307-62136 VPE Nº: 91997
En las Balanzas tipo Híbridas se debe precintar en:
| Balanza electrónica | [5 empty] | Contrapeso de cero
| Ubicación |  |  | Nº Precinto / Tipo (1) |  |  | Contrapeso móvil del brazo
| Placa identificatoria | del receptor |  | (a) I18850 |  |  | Tapa columna contra leva | Placa identificatoria del receptor (a) I18850
|  | del indicador |  | (a) K26189 |  |  | Levas | , Placa identificatoria del indicador (a) K26189
| Indicador |  |  | (a) B 79079, B 79080 (07/10/25) |  |  | Barras de mando | , Indicador (a) B 79079, B 79080 (07/10/25)
| Caja de ecualización |  |  | (a) B 79081, B 79082 (07/10/25) |  |  | Barra de transmisión | , Caja de ecualización (a) B 79081, B 79082 (07/10/25)
| Cable de celda |  |  | (a) 2143932 |  |  | Entrada de hombre a fosa | , Cable de celda (a) 2143932
| Verificado |  |  | (a) 1036542 (07/10/25) |  |  |  | y Verificado (a) 1036542 (07/10/25)
Cabezal electrónico
Celda de carga
Cableado
Los precintos sólo se pueden romper ante la presencia del INTI o por reparador auditado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 611-2019 y sus modificatorias. | [6 empty] | En las Balanzas tipo Mecánicas se debe precintar en: | Placa identificatoria del receptor (a) I18850, Placa identificatoria del indicador (a) K26189, Indicador (a) B 79079, B 79080 (07/10/25), Caja de ecualización (a) B 79081, B 79082 (07/10/25), Cable de celda (a) 2143932 y Verificado (a) 1036542 (07/10/25)
Listado de reparadores auditados: | [6 empty] | Contrapeso de cero
https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/metrologia/metrologia-legal/empresas-reparadoras-auditadas | [6 empty] | Contrapeso móvil del brazo
https://www.argentina.gob.ar/empresas-acreditadascertificadas | [6 empty] | Tapa columna contra leva
Levas
Barras de mando
Barra de transmisión
Entrada de hombre a fosa
(1) Indicar tipo de precinto. (l): lazo (a): autoadhesivo
(2) Indicar que parte de la balanza no se puede precintar y por qué.
Jaime Angel |  |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Ente Control de Rutas Provinciales |  |  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI

## Informe
Revisó - aprobó: |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A. - Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Ö
INFORME DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA
N° O.T.: 307-62136 | [9 empty] | MARGENES DE CERTIFICADO
Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica. | [10 empty] | SUP 6,0 |  | ENCAB 6,0
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. | [9 empty] | IZQ 1,0 |  | DER 1,0
Marca: BIANCHETTI
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 23032015172 / Indicador: 23032015173
Origen: Argentina
N° de Aprobación de Modelo: Receptor: 237/2010 / Indicador: 607/1999
Fecha de Aprobación de Modelo: Receptor: 8 de abril de 2010 / Indicador: 20 de mayo de 1999
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624 | [10 empty] | INF 6,0 |  | PIE 6,0
Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) I18850, Placa identificatoria del indicador (a) K26189, Indicador (a) B 79079, B 79080 (07/10/25), Caja de ecualización (a) B 79081, B 79082 (07/10/25), Cable de celda (a) 2143932 y Verificado (a) 1036542 (07/10/25). | [9 empty] | ESCALA 80%
Lugar de instalación: Zona de pesaje - Ruta 55 km 921 de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis.
Determinación requerida: |  | Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria. | [5 empty] | 1 | Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria. |  |  |  |  | Párrafos de la Reglamentación Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80
Conclusión: En la tabla siguiente figuran las verificaciones efectuadas y las conclusiones obtenidas. | [7 empty] | 2 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a las Resoluciones S.C.D. y D.C. N° 119/2001, ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria . |  |  |  |  | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resoluciones 2307/80 y 119/2001 (*)
Párrafos de la Reglamentación Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80 |  |  | Satisface |  | No satisface | No aplicable
9 | Errores de indicación |  | Ö
11.1.1 | Desvíos entre resultados |  |  |  |  | Ö
13.4.2.1 | Excentricidad |  | Ö
14.1.2. | Fidelidad |  | Ö
14.2.2.1.2. | Movilidad |  | Ö
A.3.2.2. | Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero |  | Ö
Evaluación de la concordancia con el modelo aprobado |  |  | Ö
La balanza satisface los requisitos reglamentarios.
Fecha de la verificación: |  |  | 20 de octubre de 2025
Fecha de emisión: |  |  | 2025-10-19
Fecha de vencimiento: |  |  | 20 de octubre de 2027
Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI.
Las mediciones involucradas en este informe están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Usuario: | Ente Control de Rutas Provinciales
LAVALLE Y ARISTÓBULO DEL VALLE - ESQUINA,
San Luis - Provincia de San Luis
Excentricidad:
| 0 | kg |  | #REF! |  |  | 2
Se utilizó una carga aproximada de
| 6000 | kg |  | kg
#REF!
Los valores de incertidumbre de medición que aparecen en la tabla de errores de indicación fueron calculados combinando la incertidumbre de las pesas patrones, y los componentes asociados a la fidelidad y resolución de la balanza. La incertidumbre standard asociada a las combinaciones de pesas patrones utilizadas resultó siempre menor que
kg, para todos los valores de carga aplicados. El componente asociado a la fidelidad fue estimado estadísticamente. El componente asociado a la resolución fue calculado considerando una distribución rectangular a partir de la mínima división de la balanza. La incertidumbre expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre standard combinada por un factor de cubrimiento k = 2 lo cual corresponde a un nivel de confianza del 95% para una distribución normal.

## Reporte
Identificacion del solicitante | C.U.I.T. del solicitante | Número de Certificado | Denominacion del instrumento | Marca | Modelo | Origen | Numero de serie | Ubicación del instrumento (solo para instrumentos de instalacion fija) | Fecha de emision del certificado | Laboratorio interviniente | Numero de informe de ensayo emitido por el laboratorio interviniente
Acarayé S.A. | 30-70790202-3 | Para completar por OC | Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica. | Marca: BIANCHETTI | Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000 | Origen: Argentina | Número de serie: Receptor: 23032015172 / Indicador: 23032015173 | Lugar de instalación: Zona de pesaje - Ruta 55 km 921 de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis. | Para completar por OC | INTI DT de METROLOGIA LEGAL | N° O.T.: 307-62136

## certificado OC
|  |  | Fecha de emisión: | 2025-10-19
|  |  | Fecha de vencimiento: | 20 de octubre de 2027
CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA N° ML-VPE-301-INTI-2307/80-0001
En virtud de la presentación realizada por la firma Acarayé S.A., C.U.I.T. Nº 30-70790202-3 habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación periódica, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S. C. I. Nº 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias establecidas en el Reglamento Técnico y Metrológico Aplicable, según los “Informes de Ensayos” correspondiente a los Números:307-62136, emitido por el laboratorio INTI -DT Metrología Legal
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica.
Marca: BIANCHETTI
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 23032015172 / Indicador: 23032015173
Origen: Argentina
Cantidad: 1
Características metrológicas:
| Máx.: | 80000
| Mín.: | 1000
| e:dd: | 20
| Clase | III
Lugar de instalación: Zona de pesaje - Ruta 55 km 921 de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis.
Responsable: | Ente Control de Rutas Provinciales
Reglamento Metrologico aplicable: | Resolución de la ex-SECYNEI Nº 2307/1980 y su modificatoria.
Fecha de finalizacion de los ensayos: | 20 de octubre de 2025
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624
N° de Aprobación de Modelo: Receptor: 237/2010 / Indicador: 607/1999
Fecha de Aprobación de Modelo: Receptor: 8 de abril de 2010 / Indicador: 20 de mayo de 1999
Fecha de aprobacion de variante: | No aplica
Nro. aprobacion de variante de modelo: | No aplica
Fecha de aprobacion de variante de modelo: | No aplica
Numero de precintos: | Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) I18850, Placa identificatoria del indicador (a) K26189, Indicador (a) B 79079, B 79080 (07/10/25), Caja de ecualización (a) B 79081, B 79082 (07/10/25), Cable de celda (a) 2143932 y Verificado (a) 1036542 (07/10/25).
Resultado de la verificacion periodica | El instrumento satisface los requisitos reglamentarios
Nota: Orden de trabajo OC
Fin del certificado
Características metrológicas: Máx.: 80000 kg, e:dd: 20 kg, clase: III

## Acta Suspensión
En la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre de 2025, en virtud de la solicitud y declaración jurada presentada por la firma Ente Control de Rutas Provinciales, conforme el punto 1 del Cap. III del Anexo I de la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe
, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el inciso l) del Artículo 2 del Decreto Reglamentario N° 960/2017, el inciso a) del Artículo 1 de la Resolución E 8/2018 del 10 de enero del 2018 de la Secretaría de Comercio y los puntos 1 del Cap. I y 1 del Cap. III ambos del Anexo I la citada Resolución Nº 611/2019, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en Ruta 55 km 921, de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo recibido por quien acredita ser Jaime Angel, D.N.I. Nº 41819858, quien se desempeña en la firma como operario de báscula y suscribe este instrumento en prueba de conformidad.
A continuación se deja constancia que la VERIFICACIÓN PERIÓDICA respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 23032015172, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 23032015173, código de aprobación de modelo BF.60-1624;
características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, prevista para el día de la fecha, se suspende por el siguiente motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación).
Sin más, se cierra el acto firmando como constancia el agente verificador y Jaime Angel por la firma Ente Control de Rutas Provinciales.
Del presente se suscriben dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de Jaime Angel por la firma visitada.
|  | ¿Porqué se suspendió?: |  | Errores de indicación
NO IMPRIMIR
[12 empty] | Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero | NO CUMPLE con el punto A.3.2.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero). | punto A.3.2.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero).
O.T. Nº: 307-62136 VPE Nº: 91997 |  | Completar datos en celdas J18; K19; K20 y K21 | [5 empty] | Los datos del verificador vienen de la hoja Datos de Ensayo celdas E3 y AC4 hasta AF36 respectivamente |  | TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE |  | Errores de indicación | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación) | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Errores de indicación)
[12 empty] | Fidelidad | NO CUMPLE con el punto 14.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Fidelidad). | punto 14.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Fidelidad).
En la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre de 2025, en virtud de la solicitud y declaración jurada presentada por la firma Ente Control de Rutas Provinciales, conforme el punto 1 del Cap. III del Anexo I de la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el inciso l) del Artículo 2 del Decreto Reglamentario N° 960/2017, el inciso a) del Artículo 1 de la Resolución E 8/2018 del 10 de enero del 2018 de la Secretaría de Comercio y los puntos 1 del Cap. I y 1 del Cap. III ambos del Anexo I la citada Resolución Nº 611/2019, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en Ruta 55 km 921, de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, siendo recibido por quien acredita ser Jaime Angel, D.N.I. Nº 41819858, quien se desempeña en la firma como operario de báscula y suscribe este instrumento en prueba de conformidad. |  | 15:00 |  |  | Hora de finalización de la tarea |  |  | Nombre | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | D.N.I. | Sr. | Movilidad (balanza mecánica de eq. no automático) | NO CUMPLE con el punto 14.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad). | punto 14.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
|  |  | Jaime Angel |  | Responsable de la firma (QUIEN SE HACE CARGO) |  |  | Tipo y Nº Doc. | D.N.I. N° 24.705.518 | L.E. | Sra. | Movilidad (balanza mecánica de eq. automático indicación contínua) | NO CUMPLE con el punto 14.2.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad). | punto 14.2.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
|  | D.N.I. | 41819858 |  | Tipo y Nº documento del Responsable |  |  | Carnet Nº | 96 | L.C. | Srta. | Movilidad (balanza mecánica de eq. Automático indicación discontínua) | NO CUMPLE con el punto 14.2.2.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad). | punto 14.2.2.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
|  | operario de báscula |  |  | Cargo dentro de la firma |  |  | Res habilitante | 519/05 | C.I. |  | Excentricidad (capacidad máxima menor o igual a 30 kg) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.3, ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad). | punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.3, ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | Ruta 55 km 921, de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis |  |  | Lugar de Ubicación del instrumento (automático) |  |  |  |  | Pasaporte |  | Excentricidad (tolvas) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad). | punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | Zona de pesaje de |  |  | Nombre específico del lugar del instrumento (automático) | [6 empty] | Excentricidad (mayor a 30 kg que admita carga rodantes) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.2.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad). | punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.2.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | informe | certificado | certificado | [7 empty] | Excentricidad (mayor a 30 kg que NO admita carga rodantes) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.4.3 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad). | punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.4.3 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias | previsto por el punto 13 de la Resolución SCT Nº 49/03 | previsto por el punto 13 de la Resolución SCT Nº 49/03 | [7 empty] | Excentricidad (Balanza portatil para pesar por ejes con un único receptor de carga) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad). | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  | 1 del Cap. I y 1 del Cap. III | certificado | certificado |  | TIPOS DE COMPONENTES DE LA BALANZA | [5 empty] | Excentricidad (Balanza portatil para pesar por ejes con dos receptores de carga) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad). | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  | 1 del Cap. III del Anexo I | certificado | certificado | [7 empty] | Excentricidad (Balanza fija para pesar por ejes con un único receptor de carga) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad). | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  | 6 | FALSE | a) |  | PLATAFORMA | INDICADOR |  |  |  |  | Excentricidad (Balanza fija para pesar por ejes con dos receptores de carga) | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad). | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  |  | FALSE |  |  |  | electrónico |  |  |  |  | Otro (especificar en la celda de abajo) | DETALLAR EL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN EN LA CELDA INDICADA
FALSE
FALSE
FALSE
A continuación se deja constancia que la VERIFICACIÓN PERIÓDICA respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 23032015172, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 23032015173, código de aprobación de modelo BF.60-1624; características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, prevista para el día de la fecha, se suspende por el siguiente motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación). |  |  | FALSE
Sin más, se cierra el acto firmando como constancia el agente verificador y Jaime Angel por la firma Ente Control de Rutas Provinciales.
Del presente se suscriben dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de Jaime Angel por la firma visitada.
Jaime Angel | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Ente Control de Rutas Provinciales | Programa de Metrología Legal - INTI
Note on L10: Seleccionar el ensayo que no pasa (según tipo de balanza). O seleccionar "Otro" para otro motivo de suspensión.
Note on J18: colocar: HORA SIN MINUTOS (ej 15 ó 16)

## Informe Suspensión (hidden)
Revisó y aprobó: |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A. - Tco. Pablo Javier Siklosi A. | [5 empty] | FALTA DE MEDIOS | La verificación programada para el día de la fecha se suspende por falta de medios para realizarla. | por falta de medios para realizarla.
[7 empty] | Ö | INSTRUMENTO NO APTO | La verificación programada para el día de la fecha se suspende porque el instrumento no está en condiciones de ser verificado. | debido a que el instrumento no está en condiciones de ser verificado.
[8 empty] | FACTORES CLIMÁTICOS | suspensión sin cargo al solicitante. No se emite informe | por factores climáticos adversos.
INFORME DE VERIFICACIÓN
N° O.T.: 307-62136 | [10 empty] | MARGENES DE INFORME PARA J JONES
Objeto: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica. | [11 empty] | SUP 4,3 |  | ENCAB 5
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. | [10 empty] | IZQ 1,6 |  | DER 1,8
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 23032015172 / Indicador: 23032015173
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624 | [11 empty] | INF 5,5 |  | PIE 4,5
Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) I18850, Placa identificatoria del indicador (a) K26189, Indicador (a) B 79079, B 79080 (07/10/25), Caja de ecualización (a) B 79081, B 79082 (07/10/25), Cable de celda (a) 2143932 y Verificado (a) 1036542 (07/10/25).
[7 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación) |  |  |  | ESCALA 100%
Lugar de instalación: Zona de pesaje - Ruta 55 km 921 de la localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis.
Determinación requerida: |  | Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria.
Conclusión | [5 empty] | 1 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980. | [7 empty] | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80
La verificación programada para el día de la fecha se suspende por el siguinete motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación). | [5 empty] | 2 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a las Resoluciones ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001. | [7 empty] | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resoluciones 2307/80 y 119/2001 (*)
Fecha de la verificación: |  |  | 20 de octubre de 2025
Fecha de emisión: |  |  | 2025-10-19
Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI.
Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Usuario: | Ente Control de Rutas Provinciales
LAVALLE Y ARISTÓBULO DEL VALLE - ESQUINA,
San Luis - Provincia de San Luis
Excentricidad:
| 0 | kg |  | #REF! | 2
Se utilizó una carga aproximada de
|  | kg |  | kg
#REF!
Los valores de incertidumbre de medición que aparecen en la tabla de errores de indicación fueron calculados combinando la incertidumbre de las pesas patrones, y los componentes asociados a la fidelidad y resolución de la balanza. La incertidumbre standard asociada a las combinaciones de pesas patrones utilizadas resultó siempre menor que
kg, para todos los valores de carga aplicados. El componente asociado a la fidelidad fue estimado estadísticamente. El componente asociado a la resolución fue calculado considerando una distribución rectangular a partir de la mínima división de la balanza. La incertidumbre expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre standard combinada por un factor de cubrimiento k = 2 lo cual corresponde a un nivel de confianza del 95% para una distribución normal.

## Ensayos Efectuados (hidden)
ENSAYOS EFECTUADOS
Informe Nº: 307-62136 VPE Nº: 91997 |  |  |  | Fecha: 20 de octubre de 2025
Realizó: Tco. Pablo Javier Siklosi A. |  |  |  | Revisó: Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Los ensayos que se efectúan se realizan de acuerdo a lo establecido en el Anexo de la Resolución ex - S.E.C. y N.E.I. Nº 2307/80, y se detallan a continuación:
NOTA: En los casos en que el instrumento esté provisto de dos o más dispositivos indicadores de carga, deberá completarse una planilla para cada indicador.
| 1.1. El instrumento parte de cero: |  |  | SI
| 1.2. Efecto máximo del dispositivo: |  |  | Menor al 4%
“El efecto del dispositivo de puesta en cero debe ser como máximo igual al 4% de la capacidad máxima del instrumento”
2.- Ensayo de exactitud de las pesadas (Punto 9.1. de la Resolución).
2.1. Equipos de capacidad máxima mayor ó igual a 20.000 kg.
(Efectuar 2 pesadas cada 10.000 kg o fracción mayor de 4.000 kg)
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Error máximo tolerado (kg) | Error verificado (kg)
| 1 | 0 | ------- | 0
| 2 | 1000 | ±20 | 0
| 3 | 2000 | ±20 | 0
| 4 | 4000 | ±20 | 0
| 5 | 6000 | ±20 | 0
| 6 | 8000 | ±20 | 0
| 7 | 10000 | ±20 | 0
| 8 | 12000 | ±40 | 20
| 9 | 14000 | ±40 | 20
| 10 | 16000 | ±40 | 20
| 11 | 18000 | ±40 | 20
| 12 | 20000 | ± | 20
| 13 | 22000 | ± | 20
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
| 14 | 26560 | ±40 | 0
| 15 | 31560 | ±40 | 0
| 16 | 36560 | ±40 | 0
| 17 | 41560 | ±60 | 0
| 18 | 43560 | ±60 | 0
19
20
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
2.3. Ensayo de movilidad (Punto 14.2.2.1.1; 14.2.2.1.2 ó 14.2.1.1 de la Resolución según corresponda).
2.3.1. Instrumentos con equilibrio automático o semiautomático.
2.3.1.1.Instrumento de indicación o impresión continua (Punto 14.2.2.1.1)
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Indicación de carga (kg) | Sobrecarga [Error Máximo Tolerado] (kg) | Desplazamiento observado (kg) | Desplazamiento mínimo [0,7 E.M.T.] (kg)
1
2
3
2.3.1.2 Instrumento de indicación o impresión discontinua (Punto 14.2.2.1.2).
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Indicación 1 (kg) | Sobrecarga 1,4 veces dd (kg) | Indicación 2 (kg) | Diferencia (kg)
| 1 | 1000 | 1000 | 28 | 1020 | 20
| 2 | 22000 | 22000 | 28 | 22020 | 20
| 3 | 43540 | 43540 | 28 | 43560 | 20
2.3.2 Instrumento con equilibrio no automático (Punto 14.2.1.1.).
| Medición N° | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Sobrecarga [0,4 E.M.T.] (kg) | ¿Movimiento visible?
1
2
3
2.4. Ensayo de excentricidad.
2.4.1.Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| Medición N° | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Error Verificado (kg) | Error máximo tolerado (kg)
| 1 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  | ± | TIPO DE INSTRUMENTO | PUNTO |  | RESOLUCIÓN | LEYENDA
| 2 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar camiones | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 3 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar vagones | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 4 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar vehículos por ejes (Receptor único) | D.2.3.1.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 5 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) | D.2.3.1.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, provistos de dos dispositivos receptores de cargas, vinculados o no estructuralmente entre sí. Punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la dieciseisava parte de la capacidad máxima (Máx./16)."
| 6 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Receptor único) | D.2.3.1.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 7 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Dos receptores de carga) | D.2.3.1.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, provistos de dos dispositivos receptores de cargas, vinculados o no estructuralmente entre sí. Punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la dieciseisava parte de la capacidad máxima (Máx./16)."
| 8 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Receptor único) | D.2.3.2.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos portátiles para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4)."
| 9 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) | D.2.3.2.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos portátiles para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, provistos de dos dispositivos receptores de carga, vinculados o no estructuralmente entre sí, y que están conectados a un único dispositivo indicador de carga. Punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en el centro de cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 10 | 6000 | 6000 | 0 | ±20 |  |  | Balanza para pesar camiones y vagones | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 11 | [6 empty] | Balanza de plataforma | 13.4.3 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispositivo receptor de carga no puede recibir una carga rodante (13.4.3 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80: "Los ensayos de excentricidad de carga se efectuarán mediante una carga de prueba repartida sucesivamente a lo largo de cada uno de los bordes del dispositivo receptor de carga y sobre una superficie que no sobrepase la cuarta parte de la superficie total del receptor. Dicha carga de prueba debe ser igual a un tercio de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara.")
| 12 | [6 empty] | Balanza tipo tolva | 13.4.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos con dispositivo receptor de carga especial -depósito, tolva, etc.- (13.4.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80: "Los ensayos de excentricidad de carga se efectuarán mediante una carga de prueba de pesas patrones repartidas sobre el soporte de pesas sobre cada punto de apoyo del dispositivo receptor de cargas. Dicha carga de prueba debe ser igual a un décimo de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara.")
| Valores corregidos por error de redondeo | [6 empty] | Balanza de carga directamente suspendida (de gancho) | N/A | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | NO SE REALIZA EL ENSAYO DE EXCENTRICIDAD EN ESTE TIPO DE BALANZAS
indicador
6 7 8 9 10
Egreso |  | Receptor de Carga |  |  |  | Ingreso
5 4 3 2 1
2.5.FIDELIDAD (Punto 14.1.2. Precisión media y ordinaria de la Resolución).
CAMIONES (sentido de Ingreso con camión Vacío):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
Valores corregidos por error de redondeo
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
| 1 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 2 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 3 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 4 | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0
| Diferencia tolerada (kg): |  |  | 40
| Diferencia máx. encontrada (kg): |  |  | 0
CAMIONES (sentido de Egreso con camión Vacío):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
Valores corregidos por error de redondeo
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
| 1 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 2 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 3 | 0 | 16900 | 0 | 16900
| 4 | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0
| Diferencia tolerada (kg): |  |  | 40
| Diferencia máx. encontrada (kg): |  |  | 0
CAMIONES (sentido de Ingreso con camión Cargado): | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
Valores corregidos por error de redondeo
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
| 1 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 2 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 3 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 4 | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0
| Diferencia tolerada (kg): |  |  | 40
| Diferencia máx. encontrada (kg): |  |  | 0
CAMIONES (sentido de Egreso con camión Cargado):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
Valores corregidos por error de redondeo
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
| 1 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 2 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 3 | 0 | 39440 | 0 | 39440
| 4 | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0
| Diferencia tolerada (kg): |  |  | 40
| Diferencia máx. encontrada (kg): |  |  | 0
Jaime Angel |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Ente Control de Rutas Provinciales |  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI