## datos vpe
Campo | Valor
Número de O.T. | 307-64088
VPE Nº | 93084
Empresa solicitante
Razón social (Propietario) | Marolio S.A.
Domicilio (Fiscal) | Empedrado 2531 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
Localidad (Fiscal)
Provincia (Fiscal)
Lugar propio de instalación - Domicilio | RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N
Lugar propio de instalación - Localidad | COSTA DE ARAUJO
Lugar propio de instalación - Provincia | Mendoza
Instrumento verificado | Balanza para pesar camiones
Fabricante receptor | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Marca Receptor | BIANCHETTI
Modelo Receptor | TruckTRONIX 8020
N° de serie Receptor | 28082017214
Cód ap. mod. Receptor | BF.80-2172
Origen Receptor | Argentina
e | 20
máx | 80000
mín | 1000
dd=dt | 20
clase | III
N° de Aprobación Modelo (Receptor) | 237/2010
Fecha de Aprobación Modelo (Receptor) | 8 de abril de 2010
Tipo (Indicador) | electrónica
Fabricante Indicador | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Marca Indicador | BIANCHETTI
Modelo Indicador | PB 10.000
N° de serie Indicador | 28082017215
Código Aprobación (Indicador) | BF.60-1624
Origen Indicador | Argentina
N° de Aprobación Modelo (Indicador) | 607/1999
Fecha de Aprobación Modelo (Indicador) | 20 de mayo de 1999

## Identificación del Instrumento
20 de noviembre de 2025
|  |  | 20 |  | 2025 |  | 20 de noviembre de 2027
| 307-64088 |  | COSTA DE ARAUJO
VPE Nº: | 93084
2
1
Marolio S.A.
Empedrado 2531 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
Localidad:
| RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N |  |  |  |  | FALSE
Localidad (*): | COSTA DE ARAUJO |  |  | Provincia (*): | Mendoza
1
| INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. |  | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
| BIANCHETTI |  |  |  | BIANCHETTI
| TruckTRONIX 8020 |  |  |  | PB 10.000
| 28082017214 |  |  |  | 28082017215
| BF.80-2172 |  |  |  | BF.60-1624
| Argentina |  |  |  | Argentina | [5 empty] | 10
|  |  | 80000 |  | 1000 | [5 empty] | 20
| 20 | kg dd=dt= | 20 |  |  | dd=dt= |  |  |  |  | 0.1
| 237/2010 |  |  |  | 607/1999 | [5 empty] | 1
| 8 de abril de 2010 |  |  |  | 20 de mayo de 1999
123
| 30-71107332-5 | [5 empty] | 456
2
0.5
50
10
1
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 1
2
2
2
[7 empty] | 8 |  |  |  |  | 2
2
2
1
1
1
1
0
0
Sr. Nievas Aldo Dario |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Marolio S.A.
Note on C14: datos de la constacia de CUIT
Note on C18: (*) ubicación del instrumento!!
Note on B31: Usuario: Número de disposción de AM que se baja del SOL.
Note on F31: Usuario: Número de disposición de AM que se baja del SOL
Note on B32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que de baja del SOL.
Note on F32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que se baja del SOL.
Note on B33: El listado está en la columna I completar los datos cuando sea necesario
Note on I33: Razón social del solicitante de la OT
Note on J33: CUIT corespondiente al solicitante de OT
Note on C44: Este dato no tiene impacto en las actas

## Datos de Ensayos
145
52
|  | 307-64088 | [5 empty] | 20 de noviembre de 2025 | [11 empty] | 212
|  | Marolio S.A. | [17 empty] | 138
|  | Empedrado 2531 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires | [17 empty] | 59
[6 empty] | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | [13 empty] | 54
Zona de pesaje, RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, COSTA DE ARAUJO, Mendoza
|  | BIANCHETTI |  |  |  | BIANCHETTI
|  | TruckTRONIX 8020 |  |  |  | PB 10.000
|  | 28082017214 |  |  |  | 28082017215
|  | BF.80-2172 |  |  |  | BF.60-1624 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 97
|  | VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  |  |  | VERIFICACIÓN PERIÓDICA
Balanza para pesar camiones
|  | electrónica |  |  |  |  | III
|  | 20 |  | 20 |  | 80000
10
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
1000
|  | <==== | 10000 |  |  | 20
|  |  | 40000 |  |  | 40
|  | 20 | 80000 |  |  | 60
1
2
1 | [21 empty] | 1
|  | Carga aplicada en equilibrio (kg) |  | sobrecarga [1,4.dd] | Indicación 2 (kg) | [16 empty] | 1
|  | 1000 | 1000 | 28 | 1020 |  |  | SI |  |  | 20 | [10 empty] | 1
|  | 22000 | 22000 | 28 | 22010 |  |  | SI |  |  | 40
|  | 44000 | 44000 | 28 | 44010 |  |  | SI |  |  | 60
8
10000
| 1 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 2 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 3 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 4 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 5 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 6 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 7 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 8 | 10000 | 10020 | 10 | 10020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10020
| 9 | [7 empty] | 0
| 10 | [7 empty] | 0
11
12
| cumple excentricidad | [6 empty] | 0
[5 empty] | 80160 |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  | 0
2000
20
| 1 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 2 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 3 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 4 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 5 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| cumple fidelidad | [9 empty] | 0
2000
20
| 1 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 2 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 3 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 4 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
| 5 | 0 | 10 | 0 | 12560 | 10 | 12560 | 0 | 10 | 0 | 12560
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| cumple fidelidad | [9 empty] | 0
36540
40
| 1 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 2 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 3 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 4 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 5 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| cumple fidelidad | [9 empty] | 0
36540
40
| 1 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 2 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 3 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 4 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
| 5 | 0 | 10 | 0 | 39560 | 10 | 39560 | 0 | 10 | 0 | 39560
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| cumple fidelidad | [9 empty] | 0
0
|  | III |  |  | 20
|  | 1000 |  |  | 80000
|  |  | 19.4 |  | 0.9
20.3
|  |  | Carga de redondeo (kg) |  | Carga de redondeo (kg)
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.025 | 0 | 11.5471 |  | 0
1 | 1000 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.025 | 0 | 11.5471 | 20 | 0
2 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.05 | 0 | 11.5474 | 20 | 0
3 | 4000 | 4000 | 10 | 4000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.075 | 0 | 11.548 | 20 | 0
4 | 6000 | 6000 | 10 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.1 | 0 | 11.5487 | 20 | 0
5 | 8000 | 8000 | 10 | 8000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.125 | 0 | 11.5497 | 20 | 0
6 | 10000 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.15 | 0 | 11.5509 | 20 | 0
7 | 12000 | 12000 | 10 | 12000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.175 | 0 | 11.5523 | 40 | 0
8 | 14000 | 14000 | 10 | 14000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.2 | 0 | 11.5539 | 40 | 0
9 | 16000 | 16000 | 10 | 16000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.225 | 0 | 11.5558 | 40 | 0
10 | 18000 | 18000 | 10 | 18000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.7735 | 0 | 0.25 | 0 | 11.5578 | 40 | 0
11 | 20000 | 20000 | 10 | 20000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22000 | 22000 | 10 | 22000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13
14
15
16
17 | [14 empty] | 0.425 | 0
18 | [14 empty] | 0.45 | 0
19 | [14 empty] | 0.475 | 0
20 | [14 empty] | 0.5 | 0
21 | [14 empty] | 0.525 | 0
22 | [14 empty] | 0.55 | 0
23 | [14 empty] | 0.575 | 0
24 | [14 empty] | 0.6 | 0
25 | [14 empty] | 0.625 | 0
26 | [14 empty] | 0.65 | 0
27 | [14 empty] | 0.675 | 0
28 | [14 empty] | 0.7 | 0
29 | [14 empty] | 0.725 | 0
30 | [14 empty] | 0.75 | 0
31 | [14 empty] | 0.775 | 0
32 | [14 empty] | 0.8 | 0
33 | [14 empty] | 0.825 | 0
34 | [14 empty] | 0.85 | 0
35 | [14 empty] | 0.875 | 0
36 | [14 empty] | 0.9 | 0
37 | [14 empty] | 0.925 | 0
38 | [14 empty] | 0.95 | 0
39 | [14 empty] | 0.975 | 0
40 | [14 empty] | 1 | 0
41 | [14 empty] | 1.025 | 0
42 | [14 empty] | 1.05 | 0
43 | [14 empty] | 1.075 | 0
0
|  |  | 21540 |  |  | 21940 | 21936
|  |  | 0 |  | 6 | 14 | 16 | 2
5000
| 21540 | 21540 | 0 | 10 | 21540 | 0 | 5.7735 | 0 | 0 |  | 11.547 | 40 | 0
1 | 26540 | 26560 | 20 | 10 | 26560 | 20 | 5.7735 | 0 | 0.125 |  | 11.5497 | 40 | 0
2 | 31540 | 31560 | 20 | 10 | 31560 | 20 | 5.7735 | 0 | 0.25 |  | 11.5578 | 40 | 0
3 | 36540 | 36560 | 20 | 10 | 36560 | 20 | 5.7735 | 0 | 0.375 |  | 11.5713 | 40 | 0
4 | 41540 | 41560 | 20 | 10 | 41560 | 20 | 5.7735 | 0 | 0.5 |  | 11.5902 | 60 | 0
5 | 43560 | 43560 | 0 | 5 | 43565 | 5 | 5.7735 | 0 | 0.625 |  | 11.6145 | 60 | 0
6 | [8 empty] | 0.75
7 | [8 empty] | 0.875
0
10
5000
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 7.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.1
| #VALUE! |  |  | 10 |  |  |  |  | 10.1
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 11.1
12.1
0
4000
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1
| #VALUE! | [7 empty] | 7.1
| #VALUE! | [7 empty] | 8.1
| #VALUE! | [7 empty] | 9.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
| #VALUE! | [7 empty] | 10.1
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
10.1
10.1
0
Note on D39: Colocar: INGRESO o EGRESO
Note on J39: Idem: INGRESO o EGRESO
Note on E68: Carga Aplicada: En caso que la carga utilizada para este ensayo difiera del cociente entre Máx./Cant. Apoyos, ingrese el valor manualmente.
Note on G69: Sobrecarga: Ingrese el valor de carga (en múltiplos de 1/10 d) que provoca el cambio de indicación. El ingreso de estos valores es optativo para VPE y mandatorio para VPR
Note on D196: Mariela: se muestra el el valor nominal de la carga sustituta, teniendo en cuenta el error de indicación que arrastramos
Note on F208: Mariela: idem: se toma la indicación luego de ajustar para que salte con la misma sobrecarga que en la etapa anterior.
Note on F209: Mariela: Idem: se toma el último valor de la columna F de la etapa anterior
Note on H209: Mariela: Idem: sobrecarga con la cual salta la indicación al finalizar la etapa anterior

## Acta Verificación
#VALUE! |  | En la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo las 15:30 horas del día 20 de noviembre de 2025, en virtud de la solicitud presentada por la firma Marolio S.A., conforme a lo establecido en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe
, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el Decreto Reglamentario N° 960/2017, la Resolución Nº 611/2019 y sus modifiatorias, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, siendo recibido por quien acredita ser Sr. Nievas Aldo Dario; D.N.I. Nº 21.038.713, quien se desempeña en la firma como Jefe de mantenimiento y suscribe este instrumento en prueba de conformidad.
A continuación se deja constancia que se verificó la concordancia con el modelo aprobado y se realizaron los ensayos de fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 28082017214, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 28082017215, código de aprobación de modelo BF.60-1624;
características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, comprobando que los mismos cumplen con los requisitos de la verificación encomendada.
Completada la presente verificación se cierra el acto, comprometiéndose el I.N.T.I. a emitir el informe previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias en tiempo y forma, firmando como constancia el agente verificador y Sr. Nievas Aldo Dario por la firma Marolio S.A..
Del presente se suscriben dos (2) ejemplares de igual tenor, quedandosé uno en su poder Sr. Nievas Aldo Dario por la firma visitada.
ACTA DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA
N° O.T.: 307-64088 VPE Nº: 93084
En la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo las 15:30 horas del día 20 de noviembre de 2025, en virtud de la solicitud presentada por la firma Marolio S.A., conforme a lo establecido en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el Decreto Reglamentario N° 960/2017, la Resolución Nº 611/2019 y sus modifiatorias, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, siendo recibido por quien acredita ser Sr. Nievas Aldo Dario; D.N.I. Nº 21.038.713, quien se desempeña en la firma como Jefe de mantenimiento y suscribe este instrumento en prueba de conformidad. | [6 empty] | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
D.N.I. N° 24.705.518
96
519/05
RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N
Zona de pesaje de
informe
previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias
1 del Cap. I y 1 del Cap. III
1 del Cap. III del Anexo I
|  | 6 | FALSE | b)
|  |  | FALSE | dos (2) |  | electrónico
A continuación se deja constancia que se verificó la concordancia con el modelo aprobado y se realizaron los ensayos de fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 28082017214, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 28082017215, código de aprobación de modelo BF.60-1624; características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, comprobando que los mismos cumplen con los requisitos de la verificación encomendada. |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
fidelidad
, excentricidad
Completada la presente verificación se cierra el acto, comprometiéndose el I.N.T.I. a emitir el informe previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias en tiempo y forma, firmando como constancia el agente verificador y Sr. Nievas Aldo Dario por la firma Marolio S.A.. |  |  |  |  | , movilidad
, errores de indicación
y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero
Del presente se suscriben dos (2) ejemplares de igual tenor, quedandosé uno en su poder Sr. Nievas Aldo Dario por la firma visitada. |  |  |  |  | fidelidad, excentricidad, movilidad, errores de indicación y efecto máximo del dispositivo de puesta a cero
Sr. Nievas Aldo Dario | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Marolio S.A.
aldo.nievas@trivento.com 2613376542

## Acta Precintos
20 de noviembre de 2025
Balanza para pesar camiones
|  |  | BIANCHETTI |  | BIANCHETTI
|  |  | TruckTRONIX 8020 |  | PB 10.000
|  |  | 28082017214 |  | 28082017215
|  |  | BF.80-2172 |  | BF.60-1624
Marolio S.A.
N° O.T.: 307-64088 VPE Nº: 93084
Balanza electrónica
Placa identificatoria del receptor (a) N03475
, Placa identificatoria del indicador (a) N03474
, Indicador (a) B79341, B79342 (05/11/25)
, Caja de ecualización (a) B739443, B79344 (05/11/25)
y Verificado (a) 1104924 (05/11/25)
Placa identificatoria del receptor (a) N03475, Placa identificatoria del indicador (a) N03474, Indicador (a) B79341, B79342 (05/11/25), Caja de ecualización (a) B739443, B79344 (05/11/25) y Verificado (a) 1104924 (05/11/25)
Sr. Nievas Aldo Dario |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Marolio S.A. |  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI

## Informe
Tco. Pablo Javier Siklosi A. - Tco. Pablo Javier Siklosi A.
INFORME DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA
N° O.T.: 307-64088
Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica.
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Marca: BIANCHETTI
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 28082017214 / Indicador: 28082017215
Origen: Argentina
N° de Aprobación de Modelo: Receptor: 237/2010 / Indicador: 607/1999
Fecha de Aprobación de Modelo: Receptor: 8 de abril de 2010 / Indicador: 20 de mayo de 1999
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624
Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) N03475, Placa identificatoria del indicador (a) N03474, Indicador (a) B79341, B79342 (05/11/25), Caja de ecualización (a) B739443, B79344 (05/11/25) y Verificado (a) 1104924 (05/11/25).
Lugar de instalación: Zona de pesaje - RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza.
|  | Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria. |  |  |  |  | 1
2
Párrafos de la Reglamentación Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80
9 |  |  | Ö
Ö
13.4.2.1 | Excentricidad |  | Ö
Ö
14.2.2.1.2. |  |  | Ö
Ö
Ö
La balanza satisface los requisitos reglamentarios.
Fecha de la verificación: |  |  | 20 de noviembre de 2025
Fecha de emisión: |  |  | 2025-12-03
Fecha de vencimiento: |  |  | 20 de noviembre de 2027
Marolio S.A.
Empedrado 2531 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| 0 | kg |  | #REF! |  | 2
| 10000 | kg |  | kg
#REF!

## Reporte
Básculas Casado S.R.L.. | 30-71107332-5 | Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica. | Marca: BIANCHETTI | Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000 | Origen: Argentina | Número de serie: Receptor: 28082017214 / Indicador: 28082017215 | Lugar de instalación: Zona de pesaje - RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza. | N° O.T.: 307-64088

## certificado OC
2025-12-03
20 de noviembre de 2027
En virtud de la presentación realizada por la firma Básculas Casado S.R.L.., C.U.I.T. Nº 30-71107332-5 habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación periódica, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S. C. I. Nº 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias establecidas en el Reglamento Técnico y Metrológico Aplicable, según los “Informes de Ensayos” correspondiente a los Números:307-64088, emitido por el laboratorio INTI -DT Metrología Legal
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Instrumento: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica.
Marca: BIANCHETTI
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 28082017214 / Indicador: 28082017215
Origen: Argentina
80000
1000
20
III
Lugar de instalación: Zona de pesaje - RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza.
Marolio S.A.
20 de noviembre de 2025
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624
N° de Aprobación de Modelo: Receptor: 237/2010 / Indicador: 607/1999
Fecha de Aprobación de Modelo: Receptor: 8 de abril de 2010 / Indicador: 20 de mayo de 1999
Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) N03475, Placa identificatoria del indicador (a) N03474, Indicador (a) B79341, B79342 (05/11/25), Caja de ecualización (a) B739443, B79344 (05/11/25) y Verificado (a) 1104924 (05/11/25).
Características metrológicas: Máx.: 80000 kg, e:dd: 20 kg, clase: III

## Acta Suspensión
En la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo las 15:00 horas del día 20 de noviembre de 2025, en virtud de la solicitud y declaración jurada presentada por la firma Marolio S.A., conforme el punto 1 del Cap. III del Anexo I de la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe
, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el inciso l) del Artículo 2 del Decreto Reglamentario N° 960/2017, el inciso a) del Artículo 1 de la Resolución E 8/2018 del 10 de enero del 2018 de la Secretaría de Comercio y los puntos 1 del Cap. I y 1 del Cap. III ambos del Anexo I la citada Resolución Nº 611/2019, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo recibido por quien acredita ser Sr. Nievas Aldo Dario, D.N.I. Nº 21.038.713, quien se desempeña en la firma como Jefe de mantenimiento y suscribe este instrumento en prueba de conformidad.
A continuación se deja constancia que la VERIFICACIÓN PERIÓDICA respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 28082017214, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 28082017215, código de aprobación de modelo BF.60-1624;
características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, prevista para el día de la fecha, se suspende por el siguiente motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación).
Sin más, se cierra el acto firmando como constancia el agente verificador y Sr. Nievas Aldo Dario por la firma Marolio S.A..
Del presente se suscriben dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de Sr. Nievas Aldo Dario por la firma visitada.
NO IMPRIMIR
NO CUMPLE con el punto A.3.2.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero).
O.T. Nº: 307-64088 VPE Nº: 93084 | [7 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación)
NO CUMPLE con el punto 14.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Fidelidad).
En la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo las 15:00 horas del día 20 de noviembre de 2025, en virtud de la solicitud y declaración jurada presentada por la firma Marolio S.A., conforme el punto 1 del Cap. III del Anexo I de la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, el Tco. Pablo Javier Siklosi A., D.N.I. N° 24.705.518, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), con credencial acreditante N° 96, que en este acto se exhibe, en ejecución y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley Nº 19.511, el inciso l) del Artículo 2 del Decreto Reglamentario N° 960/2017, el inciso a) del Artículo 1 de la Resolución E 8/2018 del 10 de enero del 2018 de la Secretaría de Comercio y los puntos 1 del Cap. I y 1 del Cap. III ambos del Anexo I la citada Resolución Nº 611/2019, procede a hacerse presente en Zona de pesaje de la firma citada, ubicada en RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza, siendo recibido por quien acredita ser Sr. Nievas Aldo Dario, D.N.I. Nº 21.038.713, quien se desempeña en la firma como Jefe de mantenimiento y suscribe este instrumento en prueba de conformidad. | [6 empty] | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | NO CUMPLE con el punto 14.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad).
|  |  | Sr. Nievas Aldo Dario |  |  |  | D.N.I. N° 24.705.518 | NO CUMPLE con el punto 14.2.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad).
|  |  | 21.038.713 |  |  |  | 96 | NO CUMPLE con el punto 14.2.2.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Movilidad).
|  | Jefe de mantenimiento |  |  |  |  | 519/05 | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.3, ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad).
|  | RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N, de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad).
|  | Zona de pesaje de | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.2.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad).
|  | informe | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.4.3 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Excentricidad).
|  | previsto en la Resolución Nº 611/2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad).
|  | 1 del Cap. I y 1 del Cap. III | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad).
|  | 1 del Cap. III del Anexo I | [5 empty] | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad).
|  | 6 | FALSE | a) |  |  |  | NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 (Excentricidad).
|  |  | FALSE |  |  | electrónico
FALSE
FALSE
FALSE
A continuación se deja constancia que la VERIFICACIÓN PERIÓDICA respecto de los siguientes elementos: Balanza para pesar camiones de tipo electrónica, compuesta por una plataforma receptora de cargas marca BIANCHETTI, modelo TruckTRONIX 8020, N° de serie 28082017214, código de aprobación de modelo BF.80-2172, e indicador electrónico de cargas marca BIANCHETTI, modelo PB 10.000, N° de serie 28082017215, código de aprobación de modelo BF.60-1624; características metrológicas: capacidad máxima Máx.= 80000 kg; capacidad mínima Mín. = 1000 kg; e=dd=dt=20 kg; clase III, prevista para el día de la fecha, se suspende por el siguiente motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación). |  |  | FALSE
Sin más, se cierra el acto firmando como constancia el agente verificador y Sr. Nievas Aldo Dario por la firma Marolio S.A..
Del presente se suscriben dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de Sr. Nievas Aldo Dario por la firma visitada.
Sr. Nievas Aldo Dario | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Marolio S.A. | Programa de Metrología Legal - INTI
Note on L10: Seleccionar el ensayo que no pasa (según tipo de balanza). O seleccionar "Otro" para otro motivo de suspensión.
Note on J18: colocar: HORA SIN MINUTOS (ej 15 ó 16)

## Informe Suspensión (hidden)
Tco. Pablo Javier Siklosi A. - Tco. Pablo Javier Siklosi A.
N° O.T.: 307-64088
Objeto: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 80000 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica.
Fabricante / importador: Receptor: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. / Indicador: INDUSTRIAL SYSTEMS S.A.
Modelo: Receptor: TruckTRONIX 8020 / Indicador: PB 10.000
Número de serie: Receptor: 28082017214 / Indicador: 28082017215
Código de aprobación de modelo: Receptor BF.80-2172 / Indicador BF.60-1624
Precintos Nº: Placa identificatoria del receptor (a) N03475, Placa identificatoria del indicador (a) N03474, Indicador (a) B79341, B79342 (05/11/25), Caja de ecualización (a) B739443, B79344 (05/11/25) y Verificado (a) 1104924 (05/11/25).
NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación)
Lugar de instalación: Zona de pesaje - RUTA PROVINCIAL Nº 20 S/N de la localidad de COSTA DE ARAUJO, provincia de Mendoza.
Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria.
1
La verificación programada para el día de la fecha se suspende por el siguinete motivo: NO CUMPLE con el punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 (Errores de indicación). | [5 empty] | 2
Fecha de la verificación: |  |  | 20 de noviembre de 2025
Fecha de emisión: |  |  | 2025-12-03
Marolio S.A.
Empedrado 2531 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| 0 |  |  | #REF! | 2
#REF!

## Ensayos Efectuados (hidden)
Informe Nº: 307-64088 VPE Nº: 93084 |  |  |  | Fecha: 20 de noviembre de 2025
Realizó: Tco. Pablo Javier Siklosi A. |  |  |  | Revisó: Tco. Pablo Javier Siklosi A.
SI
Menor al 4%
| 1 | 0 | ------- | 0
| 2 | 1000 | ±20 | 0
| 3 | 2000 | ±20 | 0
| 4 | 4000 | ±20 | 0
| 5 | 6000 | ±20 | 0
| 6 | 8000 | ±20 | 0
| 7 | 10000 | ±20 | 0
| 8 | 12000 | ±40 | 0
| 9 | 14000 | ±40 | 0
| 10 | 16000 | ±40 | 0
| 11 | 18000 | ±40 | 0
| 12 | 20000 | ± | 0
| 13 | 22000 | ± | 0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| 14 | 26540 | ±40 | 20
| 15 | 31540 | ±40 | 20
| 16 | 36540 | ±40 | 20
| 17 | 41540 | ±60 | 20
| 18 | 43560 | ±60 | 5
19
20
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
19
20
21
22
23
24
1
2
3
| 1 | 1000 | 1000 | 28 | 1020 | 20
| 2 | 22000 | 22000 | 28 | 22010 | 10
| 3 | 44000 | 44000 | 28 | 44010 | 10
1
2
3
2.4.1.Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 1 | 10000 | 10020 | 20 | ±20
| 2 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar camiones | 1
| 3 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar vagones | 1
| 4 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar vehículos por ejes (Receptor único) | 2
| 5 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) | 2
| 6 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Receptor único) | 2
| 7 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Dos receptores de carga) | 2
| 8 | 10000 | 10020 | 20 | ±20 |  | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Receptor único) | 2
| 9 | [5 empty] | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) | 2
| 10 | [5 empty] | Balanza para pesar camiones y vagones | 1
| 11 | [5 empty] | Balanza de plataforma | 1
| 12 | [5 empty] | Balanza tipo tolva | 1
| Valores corregidos por error de redondeo | [5 empty] | Balanza de carga directamente suspendida (de gancho) | 1
indicador
6 7 8 9 10
Egreso |  | Receptor de Carga |  |  |  | Ingreso
5 4 3 2 1
CAMIONES (sentido de Ingreso con camión Vacío):
Valores corregidos por error de redondeo
| 1 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 2 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 3 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 4 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 5 | 0 | 12560 | 0 | 12560
20
0
CAMIONES (sentido de Egreso con camión Vacío):
Valores corregidos por error de redondeo
| 1 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 2 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 3 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 4 | 0 | 12560 | 0 | 12560
| 5 | 0 | 12560 | 0 | 12560
20
0
CAMIONES (sentido de Ingreso con camión Cargado):
Valores corregidos por error de redondeo
| 1 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 2 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 3 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 4 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 5 | 0 | 39560 | 0 | 39560
40
0
CAMIONES (sentido de Egreso con camión Cargado):
Valores corregidos por error de redondeo
| 1 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 2 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 3 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 4 | 0 | 39560 | 0 | 39560
| 5 | 0 | 39560 | 0 | 39560
40
0
Sr. Nievas Aldo Dario |  |  |  | Tco. Pablo Javier Siklosi A.
Marolio S.A. |  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI